桂林市中医医院公告

根据医院业务发展需求，我院拟招标采购血气分析仪及呼吸机各1套。欢迎有实力的公司参加院内论证会，现将有关事项通知如下：

一、项目编号：GLSZYYY201823

二、项目名称： 血气分析仪及呼吸机各1套。

三、报名人必须提供: 具有本次采购项目经营质资，报名时提供经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件。

四、报名时间、地点：2018年4月26日至 2018年5月2日正常上班时间。

地点：桂林市临桂路2号（桂林市中医医院设备科）。邮编：541002。

五、联系人及电话：陈老师  0773-2813487， 传真：0773-2811070。

六、要求：

1、报名提供报名表，注明报名项目名称，联系方式，拟投产品品牌和型号，用A4纸打印、加盖公章。提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求)。加盖公章，否则报名无效。（报名表见附件二）

2、论证会上提交标书正本1份、副本8份，标书内必须提供所投产品的清晰完整的医疗器械产品注册证及注册登记表。必须提供技术参数偏离表及售后服务。否则投标无效。

3、议标采用完整唯一报价，请盖公司公章后自备信封封好，议标会上交工作人员,未盖公章投标无效。

桂林市中医医院

2018年4月26日

招标参数要求：

| 货物名称 |  | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血气分析仪 |  | 1.测量参数：pH、PO2、PCO2、K+、Na+、Cl-、Ca2+、Glu、Lac、 SO2、tHb﹑FO2Hb﹑FCOHb﹑FMetHb﹑FHHb﹑FHbF﹑ctBil； 2.计算参数≥48项：pH (T)、pCO2 (T) 、cHCO3–(P)、cBase(B)、cBase(B,ox)、cBase(Ecf)、cBase(Ecf,ox)、cHCO3–(P,st)、ctCO2(B)、CH–、CH–(T)、ctCO2(P)、ctCO2(B)、pH(st)、pO2 (T)、pO2(A) 、pO2(A, T)、p50、p50(T)、p50(st)、pO2(A-a)、pO2(A-a, T)、pO2(a/A)、pO2(a/A, T)、pO2 (a)/FO2(1)、pO2 (a,T)/ FO2 (1) 、cCa2+(pH=7.40)、Anion Gap(k＋)、 Anion Gap 、DO2、Hct、pO2(x)、pO2(x,T) 、ctO2(B)、ctO2(a-v) 、BO2、ctO2(x) 、FShunt、FShunt(T)、R/I、R/I (T)、VO2 、mOsm 、Qx、Qt 、V(B) 、sO2 、FO2Hb。 3.样本量: ≤65ul； 4.定标类型:自动2点液体定标，可自行设定定标时间间隔和频率； 5.进样方式: 自动封闭式吸入进样； 6.样本方式：注射器、毛细管、试管、安瓿瓶； 7.样本种类：动脉血、静脉血、动静脉混合血、毛细血管血、专业测试、定标验证。 8.检测速度: 循环时间≤60秒； 9.▲测试原理：微型电化学技术（厚膜技术），测试卡与试剂包分离；单一电极盒完成多项参数的检测； 10. 测试卡类型：多人份测试的电极卡（100/300/600/900人份），可根据需要自由选择不同参数和类型的测试卡； 11.▲质控：能提供2种质控方式选择：内置自动质控系统：将定标、质控和系统检查合三为一；传统液体质控，能提供4个水平的原厂质控品； 12.消耗品效期及存储温度：测试卡≥120天,2~8摄氏度，试剂包≥120天, 室温； 13.测试卡/试剂包效期：上机有效期30天； 14.▲内置电池（可选配）：在完全由电池供电的情况下，可完成至少15个样本的测试； 15.▲用户界面：彩色大触摸屏，中文菜单，windows XP操作系统，内置语音教学软件系统； 16. 开机时间:≤8分钟； 17. 数据输出：内置热敏打印机可随时打印报告；标配各种国际标准接口如RS232等，可与医院LIS系统联网； 18. 存储功能: 可存储2000个样本检测结果及2000个质量控制结果. 附：急诊电化学发光免疫分析仪 1、检测原理：电化学发光免疫分析原理(电子启动化学发光反应)，采用化学发光物直接标记的方法,链酶亲和素-生物素包被技术，磁性分离技术。 2、可准确检测下列项目：传染病类、肿瘤标志物、心肌梗塞、代谢类、生殖激素、甲状腺功能、骨质疏松类等。 3、检测方法及速度：批量及随机检测，可做急诊样品，测定第一个结果≤18分钟，每小时测定结果≥85项目。 4、急诊功能：能提供急诊项目，检测时间≤10分钟 5、加注试剂和样本使用一次性TIP头，减少交叉污染。 6、仪器功能：自动稀释、自动重测、可原试管上机、检测精度/重复性CV≤5%。 7、试剂盒盖自动开关，减少试剂蒸发量, 增加试剂稳定性。 8、液面感应和凝块气泡，自动探查。 9、试剂开盖稳定期≥12周。 10、二点定标，试剂定标稳定期4周。 11、试剂通道≥18个，有18个恒温（20℃）试剂位，≥30个样品位。 12、二维试剂条形码，仪器自动化程度高。 13、线性范围宽：最大超越7个数量级。 14、彩色液晶显示屏，WINDOWS 中文操作系统、操作简单。 15、使用ASTM标准模式的双向接口，可使用中文报告系统。 | 1 | 套 |
| 2 | 呼吸机 | 一、技术性能 1. ▲适用于成人、儿童的进口呼吸机。 2.≥12英吋彩色触摸屏，全中文操作界面和中文报警显示。 3.可根据不同病人，自定义操作界面。有待机模式。 4.开机自动检测，检测速度≤1分钟。 5. ▲内置式静音设计涡轮式呼吸机。运行稳定，使用寿命长。 6.双氧电池，监测氧浓度更加准确。 7. ▲铂金丝加热式流量传感器，精确度高，水汽聚集不影响检测精度。自动定标传感器，若需要手动定标也无需暂停呼吸机，不影响正常工作。传感器可消毒，防止交叉感染。 8.主动式呼出阀，反应快速灵敏。可手工拆卸并高温高压消毒。 二、呼吸模式 1.开放式自主呼吸，任何模式下，任何时间相均支持病人自主呼吸。 2.呼吸模式：VC-CMV、VC-AC、VC-SIMV、SPN-CPAP、BIPAP、NIV。 3.呼吸模式切换一键完成，模式转换后参数自动适应。 三、特殊功能 1. ▲三种呼吸环，可以放大缩小环图，并应用工具尺直接测量上、下拐点，可设定参考环图。 2.能冻结呼吸环图和呼吸波形。 3.可存储呼吸波形和呼吸环，具有趋势图和记录本功能。 4.具备智能吸痰功能，脱管吸痰时机器不送气，无报警，吸痰前后均能智能纯氧3分钟。 5.有创通气模式时有自动泄漏补偿功能，吸气触发敏感度和呼气切换灵敏度可根据漏气量自动调节。 6.内置一体化雾化装置，雾化时对吸入氧浓度无影响。 四、监测参数和波形及报警 1. 参数：压力（峰压、平台压、平均压、PEEP）,容量（分钟通气量、自主分钟通气量、 吸入和呼出潮气量）,频率，自主呼吸频率，氧浓度，顺应性，阻力等。 2.波形：压力和流速波形同屏显示。 3.报警：三级声光报警。报警范围：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上限、窒息、呼吸频率过快、氧浓度、设备故障，等。中文显示报警原因可快速处理。 五、设置参数 1.潮气量：50~2000ml 2.呼吸频率：2~80bpm 3.吸呼比：1:4~4:1，BIPAP模式下1:125~125:1 4.吸气流量：0~180L/min 5.吸气时间：0.1~10s 6.PEEP：0~50mbar 7.吸入压力（PC/PS）：0~35mbar 8.流速加速度；5~200mbar/sec 9.O2浓度：21~100% 10.流量触发灵敏度：1~15L/min 六、其他 1.气源要求：2.5~4.0Kpa。气源供气不足(压力≤1.2巴)时，允许自主吸入经过滤的外界空气。 2.电源,180~220V/50Hz~60Hz。 3.内置电池可持续工作1小时左右。 | 1 | 台 |
| 免费保修期 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，整体免费质保期不少于2年。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后6个小时内响应，24小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复。 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、论证会上必须于响应文件中提供所竞产品相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），否则投标无效。 2、★标书内必须提供在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录打印材料。 3、论证时，如果评标委员会发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。 |  |  |

附件二：论证报名表

报 名 表

| 项目名称： |  | 项目编号：GLSZYYY201823 |
| --- | --- | --- |
| 联系人（授权人）： |  | 电话: 邮箱： |
| 项目设备名称 |  |  |
| 设备品牌、 型号 |  |  |
| 报名商家全称： 盖章 时间：2018年 月 日 |  |  |

注:商家认真填写,报名时和相关材料一并交至设备科,报名后不能更改,报名材料经医院审核通过后即为报名成功，报名材料不退。报名时提供同款产品中标通知书（或合同书）至少2份。