桂林市中医医院公告

根据医院业务发展需求，我院拟采购全数字乳腺机一套。特请有实力的公司参加院内论证会，现将有关事项通知如下：

一、项目编号：GLSZYYY201827

二、项目名称：全数字乳腺机一套货物采购及安装。

三、报名人必须提供:提供本采购项目经营质、经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件。

四、报名时间、地点：2018年5月18日至 2018年5月24日正常上班时间。

地点：桂林市临桂路2号（桂林市中医医院设备科）。邮编：541002。

五、联系人及电话：陈老师  0773-2812614， 传真：0773-2811070。

六、要求：

1、报名提供报名表，注明报名项目名称，联系方式，拟投产品品牌和型号，用A4纸打印、加盖公章。提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求)。加盖公章，否则报名无效。（报名表见附件二）。

2、论证会上提交标书正本1份、副本8份，标书内必须提供所投产品的医疗器械产品注册证及注册登记表。必须提供技术参数偏离表及售后服务。

3、议标采用完整唯一报价，请盖公司公章后自备信封封好，议标会上交工作人员,未盖公章投标无效。

桂林市中医医院

2018年5月18日

附件一：货物采购需求

| 序号 | 规格：技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备型号及其用途：全数字化平板乳腺X线摄影、乳腺疾病筛查及诊断 |
| 2 | 资格标准：该设备通过中国国内CFDA认证 |
| 3 | 机型：原装进口，要求平板探测器和球管等部件均由乳腺机生产厂家生产 |
| 4 | 配置及主要技术参数及要求 |
| 4.1 | 机架： |
| 4.1.1 | 等中心C臂设计：电动或手动旋转控制，手柄和脚闸控制，电磁锁定 |
| 4.1.2 | C臂上下移动范围：≥ 85cm |
| 4.1.3 | C臂旋转：电动双速旋转保证快速和准确摆位 |
| 4.1.4 | C臂旋转范围：≥ 340º |
| 4.1.5 | SID：≥ 66cm |
| 4.2 | X线发生器：具有不同能量下连续曝光能力 |
| 4.2.1 | 功率≥ 5KW |
| 4.2.2 | KV范围22KVp～49KVp |
| 4.2.3 | 提供高能低能连续曝光采集：支持26-30KV和45-49KV不同能量的连续采集曝光 |
| 4.2.4 | mAS范围：4～500mAs |
| 4.2.5 | mA范围：大焦点≥100mA,小焦点≥40mA |
| 4.2.6 | 最大电流：≥100mA |
| 4.3 | X线球管: |
| ★4.3.1 | 双靶阳极材料：钼靶和铑靶 |
| 4.3.2 | 阳极转速≥9000RMP |
| 4.3.3 | 大焦点：Mo ≥100 mA Rh≥62mA |
| 4.3.4 | 小焦点：Mo ≥40 mA, Rh ≥35 mA |
| 4.3.5 | 滤过材料：钼/铑/铍/铜滤波材料 |
| ★4.3.6 | 球管阳极热容量>330KHU |
| 4.3.7 | 阳极散热率≥40KHU/min |
| 4.3.8 | 阳极直径≤100mm |
| 4.3.9 | 阳极旋转速度：双速模式 |
| 4.4 | 曝光系统： |
| 4.4.1 | AOP曝光技术：全自动平板探测不需电离室设置 |
| 4.4.2 | 根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择阳极靶面（钼靶或铑靶），滤过材料和Kv,mAS |
| 4.4.3 | 提供剂量优先模式 |
| ★4.4.4 | 提供能谱成像模式 |
| 4.4.5 | 手动曝光：人工设置KV, mAs, 滤过材料,靶面 |
| 4.4.6 | 预曝光探测范围≥19×23cm |
| 4.5 | 滤线栅：带碳元素活动滤线栅, 有效栅比：≥5∶1，曝光自动同步, ≥36线/cm |
| 4.6 | 准直器：自动射野跟踪。 |
| 4.7 | 压迫系统 |
| 4.7.1 | 电动/手动 |
| 4.7.2 | 提高乳腺压迫舒适度，实现双速压迫 |
| 4.7.3 | 提供自动释放系统 |
| 4.7.4 | 压迫板尺寸≥24×31cm和≥19×23cm |
| 4.7.5 | 压迫板数量≥6种 |
| 4.7.6 | 提供厚度与压力显示 |
| 4.8 | 平板探测器 |
| 4.8.1 | 有效采集区域≥24×30.6cm |
| ★4.8.2 | 探测器材料：碘化铯－非晶硅 |
| 4.8.3 | DQE≥69%@ 0 lp/mm |
| 4.8.4 | 像素≤100um |
| ★4.8.5 | 断层像素≤100um |
| 4.8.6 | 成像比特≥14bit |
| 4.8.7 | 采集矩阵≥3062x2394 |
| 4.9 | 采集工作站 |
| 4.9.1 | 硬盘存储≥500G |
| 4.9.2 | 内存≥4G |
| 4.9.3 | 双核HP系统：双核kontron系统 |
| 4.9.4 | 图像存储≥50000幅 |
| 4.9.5 | 提供采集工作站可进行CD刻录功能 |
| 4.9.6 | 图像后处理：放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件 |
| 4.9.7 | FDA认证的乳腺假体成像功能 |
| 4.9.8 | 曝光后工作站显像时间≤14秒 |
| 4.9.9 | 两次曝光间隔时间: ≤12秒 |
| 4.9.10 | 提供配备采集工作站不间断电源 |
| 4.9.11 | 操作台的显示屏3M |
| ★4.10 | 提供乳腺机原厂诊断工作站 |
| ★4.10.1 | Barco双竖屏诊断工作站≥5MP*2 Barco 显示器 |
| 4.10.2 | 显示器分辨率≥2560 x 2048 |
| 4.10.3 | 内存≥32GB |
| 4.10.4 | 硬盘≥2.5T |
| 4.10.5 | CPU：2 Intel® Xeon® processors |
| 4.10.6 | 随盘自动带图像浏览软件,光盘可在任意PC机上播放而不需专门浏览软件 |
| 4.10.7 | 光盘刻录可刻录DICOM格式,HTML、PDF、JPEG、PNG、MPEG、AVI、QTVR等格式; 图像可以自由拖放到Microsoft Office, StarOffice 或OpenOffice文件中。 |
| 4.10.8 | 能够兼容和显示其它品牌的数字乳腺图像，能够显示经医院PACS网络及其他网络和设备传输的MR和B超等乳腺图像供医生对乳腺作综合分析诊断 |
| 4.10.9 | 致密型乳腺图像背光后处理功能：对于致密型乳腺，具备图像背光后处理功能，将致密性腺体清晰显示。 |
| 4.10.10 | CC位上的感兴趣区可以自动链接匹配到MLO位，指明相应病变区，方便医生诊断。 |
| 4.10.11 | 配备乳腺专用多功能操作面板：该操作面板根据需要，可以进行多种功能设置，浏览不同病人，不同检查体位（CC位/MLO位），黑白反转、图像的放大、窗宽、窗位调整，具有象限浏览放大功能等 |
| ★4.10.12 | 具有对比增强能谱CESM和Tomo图像浏览及诊断功能 |
| 4.11 | 提供1.5和1.8倍放大平台 |
| 4.11.1 | 局部压迫板：方形和圆形各一个 |
| 4.12 | 三维断层融合装置 |
| 4.12.1 | 断层像素≤100um |
| 4.12.2 | 提供步进式曝光，非连续式曝光 |
| ★4.12.3 | 三维断层曝光次数<10 次 |
| 4.12.4 | 三维断层扫描角度≤ 25度 |
| 4.12.5 | 三维断层任意点旋转角度范围：≤ 90度 |
| 4.12.6 | 三维断层图像重建间隔≤ 0.5mm |
| 4.12.7 | 三维断层图像重建算法：采用ASiR迭代运算 |
| 4.12.8 | 三维断层图像重建2D图像 |
| 4.12.9 | 三维断层图像可以重建1cm slba 厚片图像 |
| 4.13 | 基于平板技术上的一体化自动三维介入活检系统：不接受CCD模式 |
| 4.13.1 | 穿刺定位：在X，Y，Z轴上自动进针 |
| 4.13.2 | 立体穿刺角度≤ +/-15° |
| 4.13.3 | 进针区域：X轴方向 ≥50mm，Y轴方向 ≥40mm，Z方向≥110mm |
| 4.13.4 | 精确度≤+/- 1mm |
| 4.13.5 | 定位像≥ 100X80mm 所有病灶都可以在定位像上显示 |
| 4.13.6 | 初始定位角度±90°间任意位置 |
| 4.13.7 | 提供垂直和水平穿刺路径 |
| 4.13.8 | 附加：原厂定位钩丝持针器：针持1袋（6个）针套2袋（8个，直径1.0mm） |
| 4.13.9 | 提供原厂坐式液压椅，确保病人拍片检查和穿刺活检安全舒适 |
| 4.14 | 提供专业质控模体≥4 |
| 4.15 | 维修及售后服务：提供国内原厂专业工程师提供维修服务 |
| 5 | 设备详细清单： 1 24 x 31 cm平板探测器 2 钼铑双靶X射线管 3 等中心机架系统 4 采集工作站（可刻录CD光驱，LCD显示器，操控台，不间断电源） 5 1MP 19” 液晶显示器 6 高频逆变瞬切高压发生器 7 面部防护屏 8 滤线栅 9 24 x 31 cm压迫板 10 19 x 23 cm滑动压迫板 11 乳腺质控工具包（系统安装测试模和分辨率测试模） 12 用户使用手册和技术文档 13 CCC电源线 14 IDI 乳腺影像诊断工作站 15 数字乳腺断层摄影系统 16 对比增强乳腺系统 17 数字化自动三维介入装置 18 8G-11G-14G 金属管套及消毒操作手册 19 乳腺专用液压椅 20 X-ray遥控曝光手柄 21 eContrast成像系统 22 乳腺多功能操作面板 23 放大诊断工具包 24 圆点放大压迫板 25 高级乳腺质控系统 26 ACR质控系统 27 圆形和方形局部压迫板各 一个 28 Tomo移动托架 29 原厂定位钩丝持针器，针持1袋（6个）针套2袋（8个，直径1.0mm） 30 高压注射器 一套 单筒 |
| 免费保修期 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：质保期不少于2年。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后6个小时内响应，24小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复。重大故障处理时限不超过48小时修复。 |
| 交付时间地点 | 1、交付使用时间：自签订合同之日起60日内安装调试并交付使用；延迟交货供应商应承担相应的责任。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 其他要求 | - 竞标人竞标时，必须于投标文件中提供所竞产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数），并加盖竞标单位公章，如响应文件技术规格偏离表中承诺的参数及尺寸与产品彩页或说明书不一致时，以彩页或说明书为准。 2、付款方式：本项目采取分4年分期付款。 3、预算金额：本项目预算金额为650万元，超过此预算金额，投标无效。 4、本次论证仅对相关参数及报价论证，意向产品参数及供应商不再公示。本次论证结果与公开招标结果无任何关联。本项目需要经过院外公开招标确认中标人。 5、论证时，如果评标委员会发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。 6、中标供应商负责无缝接入我院现有信息系统。 7、参加论证人的法人授权委托书原件、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2018年(2018年中至少其中一个月)社保证明复印件（委托代理时必须提供）；（若为近期新聘员工的，以提供投标单位劳动合同证明材料复印件为准）。 |

附件二：论证会报名表

报名表

| 项目名称： |  | 项目编号：GLSZYYY201827 |
| --- | --- | --- |
| 联系人（授权人）： |  | 电话： |
| 项目设备名称 |  |  |
| 设备品牌、 型号 |  |  |
| 报名商家全称： 盖章 时间：2018年 月 日 |  |  |

注:商家认真填写,报名时和相关材料一并交至设备科,报名后不能更改,报名材料经医院审核通过后即为报名成功。报名时提供详细客户清单及同款产品合同书至少2份。报名材料不退。