桂林市中医医院招标公告

根据医院业务发展需求，我院公开招标采购良性阵发性位置性眩晕诊疗系统1套。欢迎有实力的公司参加投标，现将有关事项通知如下：

一、项目编号：GLSZYYY201828

二、项目名称：良性阵发性位置性眩晕诊疗系统1套采购及安装

三、报名人必须提供: 具有本次采购项目经营质资，经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件。

四、报名时间、地点：2018年5月21日至 2018年5月27日正常上班时间。

地点：桂林市临桂路2号（桂林市中医医院设备科）。邮编：541002。

五、联系人及电话：陈老师  0773-2813487， 传真：0773-2811070。

六、要求：1 、报名提供报名表，注明报名项目名称，联系方式，拟投产品品牌和型号，用A4纸打印、加盖公章。提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求)。加盖公章，否则报名无效。（报名表见附件二）

2、议标会上提交标书正本1份、副本8份，标书内必须提供所投产品的清晰完整的医疗器械产品注册证及注册登记表。必须提供技术参数偏离表及售后服务。否则投标无效。

3、议标采用完整唯一报价，请盖公司公章后自备信封封好，议标会上交工作人员,未盖公章投标无效。

桂林市中医医院

2018年5月21日

附件一：货物采购需求

| 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 | 1★产品适用范围：适用于典型良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗，适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查。能够进行晕车、晕机、晕船、恐高等非典型BPPV型耳石异位症的诊断与治疗。整系统为诊断治疗一体机。产品构成：诊疗台、控制台、眼罩组成。 2★具有两个独立控制并相互垂直的旋转轴和随旋转轴进行旋转的体位固定椅： A、主轴：主转动轴处于水平方向  转动角度：不限，误差≤2゜；  转速：可数字输入，分辨率为 1゜/s，最大180 ゜/s，误差≤5%；  加速度：可数字输入，分辨率为0.5゜/s2，最大200゜/s2；  旋转轴伺服电机额定输出功率不小于2200W B、辅轴：辅转动轴处于与主转动轴垂直方向  转动角度：不限，误差≤2゜；  转速：可数字输入，分辨率为 1゜/s，最大180 ゜/s，误差≤5%；  加速度：可数字输入，分辨率为0.5゜/s2，最大200゜/s2；  旋转轴伺服电机额定输出功率不小于1100W C、患者座椅固定参数：  由6道安全带及安全杠共同保障人体固定在体位固定椅上；  安全带采用尼龙插口式，分别固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿；  每道安全带及尼龙插口抗拉力大于80Kg  液压式自动控制安全杠，工作方式为断电锁止；  安全杠固定在座椅后方的弓形壁上，闭合角度80°-90°  安全杠采用电动液压锁控制，液压锁功率24V, 1A，24W； D、病人身高、体重范围  额定载重135KG；  最大患者身高195CM； 3. 头位：直立及前倾30゜自由转换。 4. 指示灯：3 个双色指示灯，实时指示系统各部分状态。 5. 视频眼罩中设置双红外视频摄像头，双眼相互切换，病人单侧眼疾不影响视频图像获取； 6. 视频眼罩、视频图像传输及图像转换：  红外摄像头红外波长：≥940nm  摄像头像素500X582  摄像头性噪比大于46dB；  摄像头工作温度：-10℃--50℃  图像传输方式：AV方式  摄像头焦距：可调 7. 操作台：  一个19寸液晶电脑显示器，一个24寸液晶电视显示眼震视频；  带锁钥匙电源开关；  双核以上处理器品牌PC，内存不少于2GB，硬盘不小于200G；  视频处理高分辨率视频转换器VIDEO TU VGA，型号eKL-1802  视频转换器额定输出功率5V, 1A，5W  视频传输SYV实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆符合产品标准：(GB/T14864- 1993)： 型号SYV75-3  视频接插件BNC型射频同轴系列连接器符合国家标准：GB11315及GB11 8. 软件：  预装正版WINDOWS 操作系统  预装诊断、治疗、检查方案；  用户可自设诊断、治疗、检查方案；  所有方案可预览、修改、存档；  诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始数据、视频、眼震曲线均可存档、调研、备份； 9.眼震曲线：  同步显示水平向及垂直向眼震曲线  与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示；  可任意截取某一段眼震曲线进行曲线分析；  可自动计算慢相、快相速度，个数、频率、CP值；  可显示、打印所截取的眼震曲线及该段曲线的各项数据、结论； 10. 运动控制：  角度模式，控制转椅转动一定角度，方向、角度、时间、加速度可输入；  速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、减速度均可输入；  摆动模式：控制转椅以一定的振幅、频率、次数摆动，振幅、频率、次数均可输入； 11：应急装置：  安全杠手动按钮；  主轴回位手动开关；  辅轴回位手动开关；  应急停止运行后，以最小刺激速度，将病人体位停放在平卧位，以利于病人休息及医生对病人进行紧急救治。 12. 设备供电：  AC 220V 50Hz, ≤15A，墙壁电源供电；  UPS 电源保障紧急断电后能将已经诊治的病人完成操作  UPS容量≥3KVA/2100W。  UPS输入：220VAC,50Hz,16A  UPS输出220VAC,50Hz,13.6A 13. 设备运行噪声：距离诊疗台1.5米，噪声小于55dB。 14. 尺寸、重量：  主机：250CM×200CM×200CM（长×宽×高），小于1200KG；  操作台：120CM×110CM×110CM（长×宽×高）,小于80KG； 15★设备清单： | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费保修期 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：整机质保期不少于2年。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后6个小时内响应，24小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复。 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |
| 其他要求 | 1、竞标人竞标时，必须于响应文件中提供所竞产品相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），否则投标无效。 2、交货期：签订合同后20天内送货验收完毕。 3、本项目预算资金119万元，超过预算价投标无效。 4、标书内必须提供在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录打印材料。 5、付款：货物验收合格开具正规合法发票后1个月内支付合同金额的60%，第二年支付合同金额的30%，质保期满后支付剩余款，不计息。 6、中标供应商负责无缝接入我院现有信息系统。 7、参加论证人的法人授权委托书原件、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2018年(2018年中至少其中一个月)社保证明复印件（委托代理时必须提供）；（若为近期新聘员工的，以提供投标单位劳动合同证明材料复印件为准）。 |  |  |

附件二：招标会报名表

报名表

| 项目名称： |  | 项目编号：GLSZYYY201828 |
| --- | --- | --- |
| 联系人（授权人）： |  | 电话： |
| 项目设备名称 |  |  |
| 设备品牌、 型号 |  |  |
| 报名商家全称： 盖章 时间：2018年 月 日 |  |  |

注:商家认真填写,报名时和相关材料一并交至设备科,报名后不能更改,报名材料经医院审核通过后即为报名成功。报名时提供详细客户清单及同款产品合同书至少2份。报名材料不退。